## Sheet1
智慧病房系统及设备
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 显示设备 | 名称:网络液晶一体机 1．▲液晶屏幕：≥10.0英寸液晶触摸屏，分辨率600×1024，屏幕比例16:9，亮度≥350cd/㎡(Typ)；POE供电于独立供电自动识别；以太网10/100Mbps自适应。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．刷卡模块：支持IC卡；卫生间分机接口：支持，最多可支持8路接入；物理按键：正面1个护理按键；门灯：一体式7色门灯。 3．基于IP组网：基于IP组网方式，基于TCP/IP 网络协议传输对讲语音和数据信息。 4．房间信息：显示房间名、包含床位、入住患者信息以及责任医护相关信息。 5．医护信息：显示责任医生、责任护士、医护照片等信息。 6．呼叫处理：支持接听、挂断以及本机忽略患者发起的呼叫请求，接听后可与之进行通话。 7．呼叫提示：当本房间有患者呼叫时， 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 8．播放广播：当主机发起话筒广播或音频广播时，可以播放主机发来的广播内容。 9．护士进入/离开：支持通过按下实体的“护理”按键或刷护士身份卡完成针对于房间的护士定位，触发护士进入后清除本房间的未处理呼叫。 10．多界面展示：门口机支持展示 1-10 人间的显示模式,支持管床、管房不同的界面显示样式。 11．模板更换：支持在线调整展示界面的样式。 12．▲护理灯显示：当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示 相应颜色，采用7色 LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 13．在线升级：分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 14.以上设备均需与HIS系统对接，并实现护理同质化管理要求。 | 台 | 31
2 | 显示设备 | 名称:55寸网络液晶一体机（护士智慧看板） 1．安卓操作系统，版本不低于安卓9.0；主频不低于4核1.5GHz。 2．显示屏尺寸 55英寸，支持分辨率1920×1080。 3．运行内存不低于2G，机身存储不低于32G。 4．可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式、公告栏能信息。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示；统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置。 5．可显示患者床位一览表：展示患者的关键信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息。设置：可设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 6.以上设备均需与总院HIS系统对接，并实现护理同质化管理要求。 | 台 | 2
3 | 入侵报警控制器 | 名称:值班对讲 1．安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；显示屏尺寸不低于10.1英寸电容屏，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1280×800；摄像头像素不低于800万。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz；运行内存不低于2GB，机身存储不低于32GB；具备刷卡模块，支持IC身份卡。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3.WiFi:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：4.2；以太网：10/100/1000Mbps支持：卫生间分机接口。 4．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 | 套 | 4
4 | 扩声系统设备 | 名称:功放 1.定压功放 2.输出电压：110V 3.输出功率：60W 4.每台功放可以接6台吸顶喇叭 | 台 | 2
5 | 扩声系统设备 | 名称:吸顶喇叭 1.输入电压：110V 2.额定功率：6W 3.频率响应：70-12KHz 3.灵敏度：92dB±2 db | 台 | 4
6 | 扩声系统设备 | 名称:床头呼叫器 1．▲安卓操作系统，版本号不低于Android 10.0；显示屏尺寸不低于7英寸，显示屏分辨率不低于1024×600；电容触摸屏，防指纹；支持多点触控。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．▲CPU:不低于4核 1.6GHz；GPU：不低于600MHz;运行内存：不低于1GB，机身存储不低于8GB。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3．▲支持POE供电，POE供电与独立供电可自识别。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 4．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 5．支持呼叫开关接口；其他接口：USB2.0、RJ45、安防接口。 6．▲物理按键：护理键×1、增援键×1、呼叫键×1。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）。 7.以上设备均需与总院HIS系统对接，并实现护理同质化管理要求。 | 台 | 66
7 | 医护主机 | 名称:医护主机 1．▲安卓操作系统，版本号不低于Android 14.0。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．▲CPU不低于8核，CPU主频最高不低于2.2GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3．▲GPU不低于3核，GPU主频不低于800MHz。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 4．▲具备不低于6TOPS算力的NPU。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 5．显示屏尺寸不低于15.6英寸，电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300W。 6．▲读卡模块：支持NFC；WiFi：支持WiFi6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7．支持HDMI、USB、RJ45、3.5mm耳机插孔等接口。 8．物理按键：免提按键×1，便于使用人员快速免提接通；广播按键×1，便于使用人员一键广播；一键取消×1，便于使用人员一键清除呼叫信息。 9．硬件看门狗：支持，可实现设备异常时自动重启功能。 10．支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 11．面板不低于6H硬度钢化玻璃。 12.以上设备均需与总院HIS系统对接，并实现护理同质化管理要求。 | 部 | 2
8 | LED显示屏（走廊显示屏） | 名称：LED显示屏（走廊显示屏） 1.▲显示类型：LED点阵；双面Φ3.75mm，可显示2行×8个汉字；防静电等级：±20KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.时间显示：支持5种显示时间信息模式。 3.护士位置显示：可显示护士进入的房间位置。 4.呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，可显示2行×8个汉字，支持多条呼叫信息显示。 5.待机信息显示：待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容。 | 个 | 6
9 | 按钮 | 名称:报警按钮 1.▲IP68防护等级；呼叫按键占比大于30%；防静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。 3.▲呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） | 个 | 35